INFORME DE RUPTURA DE CADENA DE FRIO

A: JEFE DE RED CHUMBIVILCAS

ATENCION A JEFE DE INMUNIZACIONES

DE: LIC. MILAGROS DEL MAR LISSET TORRES LIMA

ENFERMERA ENCARGADA DE CADENA DE FRIO

ASUNTO: Ruptura de cadena de frio en termo KST

Por intermedio de la presente me dirijo a ud. Para informarle sobre la ruptura de cadena de frio en termo KST, de uso diario, el ocurrido el día 01-07-2017 en el Puesto de Salud de Ccollana de la Microred Santo Tomas; paso a detallar lo siguiente:

1. El termo KST fue preparado el día 30 del mes de Junio del presente año
2. El día viernes 30 a horas 8:30 am aprox. El termo KST se encontraba con temperatura de 2.5°C. aprox., por lo que se procede a sacar el data Logger vacunas de influenza adulto 02 frascos para la aplicación del día ya que no se tenía ninguna otra vacuna programada para el día.
3. Aproximadamente a las 11:00 am se vacuno a un adulto mayor quedando una vacuna en el termo con una temperatura de 2.8°C. aprox. Según el termómetro lineal, y tras salir del Puesto de Salud olvide el data Logger en el termo hasta que a las 7:30 am del día 01-07-2017, el personal técnico Sr. Rene Percy Álvarez Tapia que se encontraba en el establecimiento se percató del termo y al abrirlo encontró el data logger marcando en rojo; quien inmediatamente procedió a retirar la vacuna colocándola en una caja separada y el dataloger a la refrigeradora, luego se me comunico lo sucedido.
4. El día 02-07-2017 se lleva el data Logger para la lectura siendo de la siguiente manera:

30-06-2017 21:00: 8°C.

01-07-2017 07:30: 9.8°C

01-07-2017 07:40: 4.3°C

1. Queda la vacuna inmovilizada

Es cuanto tengo que informar

Atentamente